## EMOCOLTURE LOTTO1
LOTTO 1 SISTEMA COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATO COSTITUITO DA REAGENTI E STRUMENTAZIONE PER RICERCA BATTERI E FUNGHI DA SANGUE (EMOCOLTURE)
Requisiti minimi indispensabili del sistema analitico
1 | Sistema completamente automatizzato per emocolture che includa incubazione, analisi delle curve di crescita batterica e lettura finale del risultato senza utilizzo di metodi invasivi
2 | Strumentazione nuova della generazione più recente (tracciabilità del campione, lettura anonimi, visibilità curve di crescita, touch screen, allame positivizzazione flaconi, gestione integrata di posizioni remote, etc)
3 | Capacità minima di almeno 200 posizioni contemporanee
3BIS | Flaconi per uso pediatrico
4 | Sistema di lettura e rilevazione della crescita batterica non invasivo (che non preveda utilizzazione di sonde e/o aghi)
5 | Presenza nei reagenti di sistemi specifici (resine/molecole adsorbenti) per la neutralizzazione antimicrobici
6 | Software dello strumento che consenta: A) Introduzione anonima (senza identificazione né del paziente, né del campione) dei flaconi in qualsiasi posizione, incubazione e segnalazione di positività B)Gestione posizioni remote con visualizzazione e mappatura flaconi, allerta positivi, carico e scarico flaconi, refertazione gestibili da unità centrale per posizioni remote
7 | Interfacciamento con LIS NoemaLife e porting ad HALIA con gestione diretta dei punti periferici (OSPEDALE SGB, OMV E OAS E OSPEDALI ASL TO4) tramite HALIA
8 | Possibilità di fornire strumenti sia da terra che da banco il cui ingombro strumentale sia minimo (in termini di dimensioni, peso e volume) congruo con il contesto strutturale deI Laboratori (sopralluogo necessario) con provvedimenti specifici atti a distrIbuire il peso in modo equilibrato sulla superficie
9 | Reagenti costituiti da flaconi di plastica infrangibili
10 | Il sistema deve prevedere, oltre alla strumentazione principale, moduli aggiuntivi più piccoli. Questi moduli saranno installati nei reparti, ma il controllo gestionale deve essere effettuato da remoto dal Laboratorio stesso e deve prevedere segnalazione dei flaconi positivi al Laboratorio e scarico dei negativi dalla postazione periferica
11 | Sistema di prelievo dal paziente caratterizzato dalla massima sicurezza e facile operatività, rapido e compatibile con gli attuali sistemi esistenti ed in uso nei rispettivi presidi ospedalieri
12 | Inclusione di eventuali sviluppi necessari per adeguamento driver di interfacciamento di HALIA
13 | Strumentazione di nuova generazione
Requisiti minimi indispensabili dell'assistenza tecnica e del servizio post vendita
A | Supporto tecnico ed organizzativo nelle fasi di impianto e in quelle successive di gestione del sistema
B | Assistenza tecnica periodica programmata, interventi di urgenza con risoluzione entro il giorno successivo a quello di chiamata
C | Sostituzione degli strumenti mal funzionanti in caso di non riparabilità entro tre giorni lavorativi, supporto completo, con assunzione di tutti gli oneri aggiuntivi, per l’esecuzione dei test in modalità alternative in caso di blocco dell’intero sistema per più di 4 giorni
D | Le Ditte devono impegnarsi ad apportare, nel corso della fornitura, l’aggiornamento tecnologico del sistema e dei reagenti e le integrazioni e modifiche che si rendessero necessarie per sopraggiunti cambiamenti per ragioni tecnologiche, adeguando il sistema alle esigenze del Laboratorio ed all’evoluzione dei sistemi diagnostici, consistente anche in frequenza di corsi di aggiornamento interni per tecnici e/o laureati che svolgono attività inerente al tema della fornitura
E | Consegna materiale entro 72 ore dal ricevimento ordine
| Fabbisogni e carichi di lavoro | TO2 | TO4
| Strumentazioni | Numero unità richieste | Numero unità richieste
1 | Modulo centrale di Laboratorio per emocolture (almeno 200 posizioni) | 1 | 3
2 | Moduli periferici gestibili in assetto da remoto (almeno 200 posizioni) | 2 | 0
3 | Interfacciamenti con modulo centrale tramite HALIA | 1 + 3 Periferici | 3
| Reagenti per EMOCOLTURA | Numero test/anno | Numero test/anno
1 | Flaconi per batteri aerobi | 10500 | 13500
2 | Flaconi per batteri anaerobi | 10500 | 13500
3 | Flaconi pediatrici | 200 | 800
4 | Flaconi per liquidi cavitari | 300 | 600
5 | Sistema per subcolture da flacone positivo in massima sicurezza per l'operatore | 3000 | 8500
| TOTALE FLACONI EMOCOLTURE | 21500 | 28400
| Caratteristiche oggetto di valutazione | PUNTEGGIO
1 | Progetto: automazione, adeguatezza strutturale, operativa e informatica alle esigenze del laboratorio mediante: a) massima automazione, b) ingombro strumentale minimo e minor numero di strumenti, c) collocazione strutturale degli strumenti e spazi liberi di movimento per il personale, d) flussi di lavoro che devono essere semplici, flessibili, rapidi e adeguati ai carichi indicati, e) collegamenti ed intefacce informatiche con LIS (richiesta associazione emocoltura positiva con ID e ATB), f) massimo contenimento rischio biologico, g) manualità minima del personale tecnico | MAX 10 assegnati tramite la comparazione proporzionale delle performaces dichiarate da ciascun concorrente
2 | Flaconi con destinazione d'uso e marcatura CE-IVD anche per liquidi biologici sterili | SI= 10 NO=0
3 | Flaconi dotati di Sensore colorimetrico per rilevazione visiva immediata della positività | SI= 10 NO=0
4 | Flaconi CE-IVD dedicati a controllo di sterilità per derivati piastrinici e emoderivati | SI= 10 NO=0
| TOTALE | 40

## MALDI-TOFF LOTTO2
Sistema di identificazione mediante spettrometria di massa MALDI-TOF
Requisiti minimi indispensabili per ogni sistema strumentale
1 | Sistema di identificazione mediante spettrometria di massa MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization – Time Of Flight) che consente l’identificazione e la classificazione tassonomica di microrganismi tipo batteri (Gram +/-,microaerofili e difficili, funghi, lieviti , attraverso l’elaborazione automatica dei dati tramite software dedicato che consenta il calcolo della similarità del profilo ottenuto di un microrganismo sconosciuto con profili ottenuti con spettrometria di massa di idonei ceppi caratterizzati, memorizzati in una libreria di riferimento specifica. IL sistema deve comprendere: 1) Spettrometro di massa MALDI-TOF 2) Tutti i reagenti, dispositivi e accessori necessari all'esecuzione dei test dalla preparazione della colonia alla elaborazione dei dati 3) Libreria di riferimento CE/IVD per la maggior parte dei batteri 4) Libreria specifica per Micobatteri 5) Software gestionale 6) marcatura CE/IVD del sistema
2 | Sistema dotato di una stazione di preparazione in grado di gestire la fase analitica e completa tracciabilità del processo attraverso l’identificazione univoca di campioni e piastrine
3 | Strumentazione da terra o da banco con dimensioni e caratteristiche di installazione compatibili con il contesto strutturale dei laboratori ( sopralluogo necessario).
4 | Software strumentale per identificazione matrici, piastrine, posizioni campione etc, interfacciamento diretto con il gestionale del Laboratorio (porting ad HALIA NOEMALIFE), associazione identificazione a antibiogramma per stesso paziente ed emocolture positive mediante HALIA
5 | Libreria di riferimento comprensiva di Micobatteri tubercolari e non tubercolari, Nocardie e funghi filamentosi
6 | Inclusione di eventuali sviluppi necessari per adeguamento driver di interfacciamento di HALIA
7 | Strumentazione di nuova generazione
Requisiti minimi indispensabili dell' assistenza tecnica e del servizio post vendita
A | Supporto tecnico ed organizzativo nelle fasi di impianto e in quelle successive di gestione del sistema
B | Aggiornamento della libreria di riferimento costante con particolare riferimento ai Micobatteri tubercolari e non tubercolari
C | Sostituzione degli strumenti mal funzionanti in caso di non riparabilità entro tre giorni lavorativi, supporto completo, con assunzione di tutti gli oneri aggiuntivi, per l’esecuzione dei test in modalità alternative in caso di blocco dell’intero sistema per più di 4 giorni
D | Le Ditte devono impegnarsi ad apportare, nel corso della fornitura, l’aggiornamento tecnologico del sistema e dei reagenti e le integrazioni e modifiche che si rendessero necessarie per sopraggiunti cambiamenti per ragioni tecnologiche, adeguando il sistema alle esigenze del Laboratorio ed all’evoluzione dei sistemi diagnostici, consistente anche in frequenza di corsi di aggiornamento interni per tecnici e/o laureati che svolgono attività inerente al tema della fornitura
E | Fornitura di un programma di VEQ per identificazione ( UKNEQAS) batterica
F | Consegna materiale entro 72 ore dal ricevimento ordine
G | La ditta aggiudicataria dovrà assicurare, senza oneri aggiuntivi, la formazione che si renderà necessaria per il personale interessato; i contenuti, le metodologie ed il calendario di svolgimento di questa attività verranno definiti di concerto con il Direttore dell’Unità Operativa destinataria della fornitura.
H | Prevedere sistema di back-up nel caso di malfunzionamento del sistema principale in modo da non interrompere la continuità lavorativa attraverso sistema identificativo alternativo (card per identificazioni, sistemi identificativi manuali-semi manuali, etc)
Fabbisogni e carichi di lavoro
|  | TO2 | TO4
|  | Numero test/anno | Numero test/anno
| NUMERO TOTALE DI MATRICI PER IDENTIFICAZIONI BATTERICHE E FUNGINE | 14560 | 25000
| NUMERO TOTALE DI IDENTIFICAZIONI CON SISTEMA DI BACK-UP | 500 | 500
11 | Identificazione di Bacilli alcool-acido resistenti genere Micobacterium tubercolosis | 250 | 0
12 | Identificazione di Bacilli alcool-acido resistenti genere Micobacterium atipici | 150 | 0
| NUMERO TOTALE DI MATRICI PER IDENTIFICAZIONI MICOBATTERI | 400
16 | Strumentazioni: Numero strumentazioni richieste | 1 | 1
| Numero di stazioni di lavoro | 2 | 2
17 | Interfacciamenti con LIS richiesti (porting ad HALIA) | 1 | 1

## ATB automatizzati LOTTO2
LOTTO 2 SISTEMA COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATO COSTITUITO DA REAGENTI E STRUMENTAZIONE PER ANTIBIOGRAMMI PER MICRORGANISMI
Requisiti minimi indispensabili per ogni sistema strumentale e per ogni AREA DI LABORATORIO (AREA TO2 AREA TO4)
1 | Sistema completamente automatico per l'esecuzione di antibiogrammi per batteri Gram positivi e Gram negativi comprendente strumentazione principale per l’incubazione, lettura, interpretazione e refertazione dell’ Antibiogramma, completa di software gestionale con sistema esperto per la validazione risultati
3 | Interpretazione dell’Antibiogramma secondo le norme EUCAST e interpretazione MIC
4 | Inoculo batterico standardizzato
5 | Capacità minima di almeno 100 ANTIBIOGRAMMI AL GIORNO per ogni singola unità
6 | FORNITURA DI PANNELLI CONFIGURATI CON SOLO ANTIBIOGRAMMA
7 | Concentrazione degli antibiotici idonee a consentire lo studio della MIC di microorganismi a rapida crescita (enterobatteri, stafilococchi, enterococchi, batteri Gram negativi non fermentanti) e di patogeni esigenti (streptococchi, ecc.) secondo i vigenti criteri EUCAST.
8 | Presenza per batteri gram- multi-drug-resistenti di almeno tre molecole di carbapenemi : IMIPENEM, MEROPENEM, ERTAPENEM e TEST PER ESBL
8 BIS | Saggio automatizzato per MEROPENEM per concentrazioni <0.25
9 | Pannelli di antibiotici per batteri gram- multi-drug-resistenti comprensivi anche dei seguenti antibiotici: COLISTINA e TIGECICLINA |  | tolta daptomicina , è per gram pos.
10 | Antibiogramma per Cocchi Gram-Positivi comprensivo di Daptomicina, Linezolid, glicopeptidi
10 BIS | ENTEROCOCCHI: Saggio aminoglicosidi ad alta concentrazione con inclusione di gentamicina e streptomicina
11 | Sistema esperto per interpretazione meccanismi di antibioticoresistenza mediante Identificazione e validazione automatica della presenza di meccanismi quali ESBL, Cefalosporinasi, Carbapenemasi, etc
12 | Il software di gestione deve garantire : 1) tracciabilità dell'intero processo, 2) archivio storico completo di tutti i dati, 3) sistema esperto con regole personalizzabil, 4) possibilità di eseguire indagini statistiche, epidemiologiche e sorveglianza di alert, 4) gestione del controllo di qualità interno
13 | Possibilità di impostazione e personalizzazione regole correttive per interpretazione S/I/R e soppressione eventuali antibiotici sul referto
17 | Interfacciamento diretto con il gestionale del Laboratorio (porting ad HALIA NOEMALIFE), associazione identificazione a antibiogramma per stesso paziente ed emocolture positive mediante HALIA
15 | Strumentazione da banco congrua con il contesto strutturale deI Laboratori (sopralluogo necessario) con provvedimenti specifici atti a distrubuire il peso in modo equilibrato sulle superfici di appoggio
16 | Inclusione di eventuali sviluppi necessari per adeguamento driver di interfacciamento di HALIA
17 | Strumentazione di nuova generazione
Requisiti minimi indispensabili dell'assistenza tecnica e del servizio post vendita
A | Supporto tecnico ed organizzativo nelle fasi di impianto e in quelle successive di gestione del sistema
B | Assistenza tecnica periodica programmata, interventi di urgenza con risoluzione entro il giorno successivo a quello di chiamata
C | Aggiornamenti delle MIC e dei criteri interpretativi come da EUCAST e con i tempi dell'EUCAST
D | Sostituzione degli strumenti mal funzionanti in caso di non riparabilità entro tre giorni lavorativi, supporto completo, con assunzione di tutti gli oneri aggiuntivi, per l’esecuzione dei test in modalità alternative in caso di blocco dell’intero sistema per più di 4 giorni
E | Le Ditte devono impegnarsi ad apportare, nel corso della fornitura, l’aggiornamento tecnologico del sistema e dei reagenti e le integrazioni e modifiche che si rendessero necessarie per sopraggiunti cambiamenti per ragioni tecnologiche, adeguando il sistema alle esigenze del Laboratorio ed all’evoluzione dei sistemi diagnostici, consistente anche in frequenza di corsi di aggiornamento interni per tecnici e/o laureati che svolgono attività inerente al tema della fornitura
F | La ditta aggiudicataria dovrà assicurare, senza oneri aggiuntivi, la formazione che si renderà necessaria per il personale interessato; i contenuti, le metodologie ed il calendario di svolgimento di questa attività verranno definiti di concerto con il Direttore dell’Unità Operativa destinataria della fornitura.
H | Fornitura di un programma di VEQ per antibiogramma a cadenza mensile (UKNEQAS)
I | Consegna materiale entro 72 ore dal ricevimento ordine
Posizioni | Fabbisogni e carichi di lavoro | OAS-TO2 | SGB-TO2 | TO2 | TO4
|  | Numero test/anno | Numero test/anno | Numero test/anno | Numero test/anno
1 | Antibiogrammi per Bacilli Gram-Negativi fermentanti e non fermentanti isolati da infezioni della sfera urogenitale comprensivi del test ESBL per E. coli e Klebsiella spp e di tre carbapenemi di cui uno rappresentato dal meropenem | 320 |  | 5000 | 12450
2 | Antibiogrammi per Bacilli Gram-Negativi fermentanti e non fermentanti isolati da infezioni sistemiche comprensivi del test ESBL per E. coli e Klebsiella spp, della colistina e della tigeciclina | 80 |  | 3300 | 4000
3 | Antibiogramma per Cocchi Gram-Positivi comprensivo di Daptomicina, Linezolid, glicopeptidi (Teicoplanina e Vancomicina) | 1800 |  | 2500 | 2100
4 | Antibiogramma per Cocchi Gram-Positivi (Streptococchi, comprensivo dei viridanti) | 2800 |  | 3400 | 1800
6 | Antibiogramma per Diplococchi Gram-Positivi (Pneumococco) | 80 |  | 130 | 150
7 | Antibiogrammi per Bacilli Gram-Negativi fermentanti e non fermentanti adattabili a pazienti pediatrici comprensivi del test ESBL per E. coli e Klebsiella spp c |  |  | 200 | 200
8 | Antibiogrammi per Campylobacter, Haemofilus e Neisseria |  |  | 30 | 100
| TOTALE ANTIBIOGRAMMI |  |  | 14560 | 20800
| Strumentazioni: Numero CENTRALI unità richieste (almeno 100 ATB giorno) |  |  | 1 | 2
| Strumentazioni: Numero unità di back-up richieste (almeno 50 ATB giorno) | 1 |  | 1 | 0
| Interfacciamenti LIS richiesti (PORTING AD HALIA) | 0 |  | 1 | 2

## e-TEST LOTTO2
E-TEST TEST DI CONFERMA DELLE MIC DI ANTIBIOTICI E ANTIMICOTICI : SISTEMA MANUALE CON UTILIZZO DI MOLECOLE IN GRADIENTE DI CONCENTRAZIONE SU SUPPORTO SOLIDO | NUMERO TEST/ANNO TO2 | NUMERO TEST/ANNO TO4
Antibiotici
RIFAMPICINA | 90 | 90
AZITHROMYCINA | 90 | 90
CLARITHROMYCINA | 90 | 90
AMOXICILLINA/ACIDOCLAVULANICO | 90 | 90
BENZYLPENICILLINA | 90 | 90
TIGECYCLINA | 90 | 90
AMPICILLINA | 90 | 90
IMIPENEM | 90 | 90
CEFOXITINA | 90 | 90
CLINDAMICINA | 90 | 90
MEROPENEM | 90 | 90
PIPERACILLINA/TAZOBACTAM | 90 | 90
VANCOMYCINA | 90 | 90
LEVOFLOXACINA | 90 | 90
TEICOPLANINA | 90 | 90
CEFOTAXIME | 90 | 90
CEFTAZIDIME | 90 | 90
CEFUROXIME | 90 | 90
CEFEPIME | 90 | 90
CIPROFLOXACINA | 90 | 90
AMIKACINA | 90 | 90
OXACILLINA | 90 | 90
GENTAMICINA | 90 | 90
COLISTINA | 90 | 90
LINEZOLID | 90 | 90
TEICOPLANINA | 120 | 90
VANCOMYCINA | 90 | 90
DAPTOMICINA | 90 | 90
ERITROMICINA | 90 | 90
TETRACICLINA | 90 | 90
Antibiotici per rilevare ESBL
CEFOTAXIME/CEFOTAXIME + ACIDO CLAVULANICO | 90 | 90
CEFTAZIDIME/CEFTAZIDIME + ACIDO CLAVULANICO | 90 | 90
CEFEPIME/CEFEPIME + ACIDO CLAVULANICO | 90 | 90
Antibiotici per rilevare MBL
IMIPENEM/IMIPENEM + EDTA | 90 | 90
MEROPENEM/MEROPENEM + EDTA | 90 | 90
Antibiotici per rilevare Amp C
CEFOTETAN/CEFOTETAN + CLOXACILLINA | 120 | 90
Antifungini
FLUCONAZOLO | 90 | 90
AMPHOTERICINA B | 90 | 90
CASPOFUNGINA | 90 | 90
ANIDULAFUNGINA | 90 | 90
MICAFUNGINA | 90 | 90

## Terreni di coltura_LOTTO2
| TERRENI DI COLTURA | TO2 | ASLTO4
| Descrizione e fabbisogni | Numero test/anno | Numero test/anno
1 | Terreno agarizzato selettivo antibiotato con 5% di sangue di montone per l'isolamento dei batteri Gram positivi ( CNA + Cristalvioletto) | 0 | 11800
1bis | Terreno agarizzato selettivo antibiotato con 5% di sangue di montone | 13000 | 7800
2 | Terreno agarizzato selettivo per l'isolamento dei batteri del genere Campylobacter | 370 | 3000
3 | Terreno agarizzato per l'solamento dei batteri esigenti tipo Agar Cioccolato + fattori di crescita | 7000 | 7800
4 | Terreno agarizzato selettivo per l'solamento di N. meningitidis e N. gonorrhoeae anche da materiali polimicrobici tipo Thayer Martin | 500 | 3800
5 | Terreno agarizzato selettivo per l'solamento di Haemophilus tipo Agar Cioccolato + Bacitracina | 1700 | 2030
6 | Terreno agarizzato nutriente con 5% di sangue di montone,tipo Columbia CNA | 13000 | 19800
8 | Terreno agarizzato selettivo antibiotato per l'isolamento di lieviti e muffe: Sabouraud + CAF ed eventuali altri antibiotici | 0 | 8600
9 | Terreno liquido di arricchimento per l'isolamento di lieviti e muffe tipo Sabouraud | 60 | 0
10 | Terreno agarizzato arricchito antibiotato per l'isolamento selettivo dei batteri anaerobi tipo Agar Schaedler | 5000 | 3400
11 | Terreno agarizzato arricchito antibiotato per l'isolamento selettivo dei batteri anaerobi tipo Agar Schaedler con Kanamicina e Vancomicina | 0 | 420
12 | Terreno liquido di arricchimento selettivo per l'isolamento di Salmonella spp. : tipo Selenite | 2500 | 4800
13 | Terreno liquido di arricchimento per l'isolamento dei Batteri Aerobi A BASE DI TRPTOSIO E SOIA | 2000 | 1300
14 | Terreno agarizzato selettivo per isolamento di Yersinia spp.tipo CYN | 400 | 3000
15 | Terreno liquido di arricchimento per Batteri anaerobi, in particolare Anaerobi stretti, contenente tioglicolato | 500 | 1500
16 | Terreno agarizzato per l'solamento dei E. coli Enteropatogeni | 0 | 50
17 | Terreno agarizzato con 5% di sangue di montone per i saggi manuali di sensibilità agli antimicrobici con metodo di agar diffusione tipo Mueller Hinton più sangue | 1000 | 800
18 | Terreno agarizzato per i saggi manuali di sensibilità agli antifungini con metodo di agar diffusione tipo RPMI | 120 | 0
20 | Terreno agarizzato selettivo per l'isolamento di batteri Gram negativi fermentanti e non fermentanti tipo Mac Conkey | 13000 | 19000
21 | Terreno agarizzato selettivo differenziale per l'isolamento degli Stafilococchi, tipo Chapman | 13000 | 6400
22 | Terreno agarizzato per i saggi manuali di sensibilità agli antimicrobici con metodo di agar diffusione tipo Mueller Hinton | 1500 | 880
23 | Terreno agarizzato per i saggi manuali di sensibilità agli antimicrobici per batteri esigenti con metodo di agar diffusione tipo Mueller Hinton cioccolato | 0 | 200
24 | Terreno liquido di arricchimento con estratti di cuore , cervello per l'isolamento di batteri esigenti | 500 | 2500
25 | Terreno liquido di arricchimento per l'isolamento di Vibrio spp. | 80 | 0
29 | Terreno agarizzato per i saggi manuali di sensibilità agli antimicrobici con metodo di agar diffusione tipo Mueller Hinton (piastre 150 mm) | 0 | 0
30 | Terreno agarizzato con 5% di sangue di montone per i saggi manuali di sensibilità agli antimicrobici con metodo di agar diffusione tipo Mueller Hinton più sangue (piastre 150mm) | 0 | 0
31 | Terreno agarizzato per i saggi manuali di sensibilità agli antimicrobici dei batteri anaerobi con metodo di agar diffusione tipo Brucella agar con 5 % di sangue di cavallo | 200 | 0
32 | Terreno agarizzato per saggi manuali di sensibilità agli antimicrobici di batteri esigenti con metodo di agar diffusione tipo Columbia agar con 5 % di sangue di cavallo | 0 | 150
CR1 | Terreno agarizzato cromogenico selettivo per l'isolamento degli Enterococchi Vancomicina resistenti | 300 | 780
CR2 | Terreno agarizzato cromogenico selettivo per l'isolamento dei lieviti | 13000 | 3000
CR3 | Terreno agarizzato cromogenico per lo screening delle infezioni delle vie urinarie | 7000 | 3600
CR4 | Terreno agarizzato cromogenico selettivo per l'isolamento dello Stafilococco aureo meticillino resistente | 1500 | 1600
CR5 | Terreno agarizzato cromogenico selettivo per l'isolamento Gram negativi ESBL+ | 500 | 250
CR6 | Terreno agarizzato cromogenico selettivo per l'isolamento Gram negativi Carbapenemasi produttori | 5000 | 2600
CR7 | Terreno agarizzato cromogenico selettivo per l'isolamento Gram negativi Carbapenemasi produttori + OXA 48 | 100 | 100
CR8 | Terreno agarizzato cromogenico selettivo per l'isolamento Streptococcus agalactiae | 700 | 2600
CR10 | Terreno agarizzato selettivo cromogenico per l'isolamento di Vibrio spp | 60 | 0
CR11 | Terreno agarizzato cromogenico selettivo per l'isolamento di Salmonella / Shigella | 2500 | 2000
33 | Terreno liquido specifico per la conservazione dei ceppi batterici in provetta | 300 | 140
34 | Terreno agarizzato selettivo per l'isolamento dei Corinebatteri tipo Pergola | 0 | 50
35 | Terreno agarizzato selettivo per l'isolamento dei Dermatofiti | 0 | 800
37 | Terreno agarizzato in provetta Lowenstein Jensen | 200 | 500
38 | Terreno agarizzato CLED per screening urinario | 0 | 7000
39 | Terreno agarizzato Hektoen Enteric | 0 | 6200
40 | Terreno agarizzato con Sangue di Cavallo selettivo per Helicobacter | 0 | 100
42 | Terreno agarizzato per lattobacilli tipo Rogosa | 0 | 3000
43 | Terreno agarizzato per l'isolamento di Salmonella-Shigella ( tipo SS) | 0 | 1700
44 | Terreno agarizzato selettivo 5% sangue umano per Gardnerella vaginalis | 0 | 400
45 | Oxacillina Scren agar | 0 | 80
46 | Terreno agarizzato per isolamento di miceti tipo Sabouraud + destrosio | 13000 | 8600
47 | Terreno liquido di arricchimento per l'isolamento dei Batteri Aerobi tipo brodo Mueller-Hinton | 0 | 0
48 | Terreno liquido per l’isolamento e coltura di Trichomonas spp. | 800 | 0
| TOTALE TERRENI | 120390 | 154130
Assistenza tecnica e servizio post vendita per ogni AREA DI LABORATORIO (AREA OAS, AREA SGB, AREA TO4)
A | Consegna materiale entro 72 ore dal ricevimento ordine
B | Possibilità di abbonamento quindicinale

## MISCELLANEA_LOTTO 2
| MISCELLANEA | Numero test/anno | Numero test/anno
| Descrizione e fabbisogni | TO2 | TO4
1 | Sistema di trasporto con terreno agarizzato in flaconcini per la raccolta di campioni biologici vari ( liquidi, pus,agoaspirati) con sostanze riducenti e ridotto potenziale ossido-riduttivo per la conservazione di anche di batteri anaerobiI | 1600 | 1400
2 | SISTEMA PER MICOPLASMI UROGENITALI: sistema di trasporto, conservazione, identificazione e antibiogramma , in grado di distinguere Micoplasma hominis e Ureaplasma urealitycum | 2300 | 2450
4 | Filtri selettivi per la coltura di Campylobacter spp (0.45 µm) | 1000 | 100
6 | Test rapido per la rilevazione delle beta - lattamasi su colonie batteriche | 300 | 200
7 | Test per la rilevazione della sensibilità all'optochina ( dischetti 5 mcg) | 3200 | 1500
9 | Test rapido per l'identificazione dello Streptococco pneumoniae da colonia | 0 | 200
10 | Test rapido per la rilevazione dell'ossidasi su colonie batteriche | 300 | 200
10bis | Kit per ricerca di antigeni batterici solubili su liquor ed altri liquidi biologici: test rapido al latice per la ricerca qualitativa degli antigeni di Streptococco di gr. B, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Nesiiseria meningitidis ed Escherichia coli; controllo pos. e neg. inclusi nel kit. | 0 | 200
13 | Ceppi batterici Gram positivi e Gram negativi ATCC inseriti in un programma di controllo di qualità interno da eseguirsi periodicamente (Escherichia coli ATCC 25922 e ATCC 35218, Bacteroides fragilis ATCC 25285, Clostridium perfringes ATCC 13124, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Staphylococcus aureus ATCC 29213, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Streptococcus pneumoniae ATCC 49619, Streptococcus agalactiae ATCC 13813) | 5 conf per ceppo | 5 conf per ceppo
| SISTEMI DI INCUBAZIONE PER GERMI DIFFICILI | TO2 | TO4
|  | Numero test/anno | Numero test/anno
1 | Buste con generatore di anaerobiosi | 3000 | 2800
2 | Buste con generatore di microaerofilia | 1500 | 1150
3 | Buste con generatore di CO2 | 400 | 4000
Assistenza tecnica e servizio post vendita per ogni AREA DI LABORATORIO (AREA TO2, AREA TO4)
A | Consegna materiale entro 72 ore dal ricevimento ordine

## Progetto_EX ASLTO2
LABORATORIO DI BATTERIOLOGIA - ASLTO2
PROGETTO PER GESTIONE INTEGRATA SISTEMI STRUMENTALI AUTOMATIZZATI PER BATTERIOLOGIA COMPRENSIVI DI GESTIONE EMOCOLTURE, ANTIBIOGRAMMI AUTOMATIZZATI E IDENTIFICAZIONE mediante MALDI-TOF (SPETTROMETRIA DI MASSA)
Requisiti minimi indispensabili del PROGETTO
Si richiede alle Ditte che partecipano alla gara la predisposizione e la presentazione di un PROGETTO che consenta il raggiungimento degli obiettivi analitici e gestionali che il Laboratorio della A.S.L.TO2 si propone. Gli obiettivi che il Laboratorio si propone e a cui il PROGETTO deve tendere e essere adeguato sono i seguenti: a) ottimizzazione dei flussi di lavoro, b) tracciabilità dei campioni durante tutte le varie fasi del processo, c) riduzione del TAT tecnico/analitico, d) minimo livello delle attività manuali dell'operatore, e) riduzione e contenimento del rischio biologico, f) controllo di qualità e standardizzazione procedure, g) massima accuratezza del dato analitico. il PROGETTO deve essere congruo dal punto di vista architettonico, strutturale e informatico con la realtà esistente del Laboratorio ed eventuali vincoli presenti e ottimizzato sui flussi e carichi di lavoro previsti all'interno del Laboratorio indicati nel capitolato tecnico. Il PROGETTO deve tener conto dell'articolazione integrata dei sistemi strumentali (Emocolture, Antibiogrammi e MALDI-TOF) e il LIS NoemaLIfe mediante porting ad HALIA NoemaLife e di tutti interfacciamenti necessari per la completa integrazione del settore di lavoro specifico
Il progetto deve includere nel pacchetto strumentale offerto tutto quanto necessario al funzionamento del sistema, compreso gruppi di stabilizzazione e continuità per tutti gli analizzatori, tutti i PC previsti, la fornitura di supporti se trattasi di sistemi da banco e la fornitura di PC dotati di monitor 17/19 pollici, stampanti laser, stampanti di etichette barcode e lettori di barcode. Nel progetto deve inoltre essere previsto tutto il materiale di consumo (toner/cartucce, ricambi ecc.)
Tutta la strumentazione deve essere di nuova generazione
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI SISTEMA DI INTERFACCIAMENTO DI SETTORE RICHIESTO con LIS DI LABORATORIO
Requisiti minimi indispensabili
1 | Gestione mediante interfacciamento (porting ad HALIA NOEMALIFE per amedeo di Savoia) dei seguenti SISTEMI STRUMENTALI:
1A | A) EMOCOLTURE, requisito: identificazione e antibiogramma per i campioni positivi mediante porting ad HALIA e gestione diretta dell'ID campione da HALIA stesso comprensiva di gestione punti periferici sempre da HALIA (N.3 OSPEDALE SGB, OMV E OAS)
1B | B) ANTIBIOGRAMMI AUTOMATIZZATI, requisito: Antibiogrammi e identificazione campioni da MALDI-TOF (comprensivo di identificazione emocolture positive) mediante porting ad HALIA e gestione diretta dell'ID campione da HALIA stesso
1C | C) IDENTIFICAZIONE MEDIANTE MALDI-TOF, requisito: identificazione e antibiogramma per i campioni mediante porting ad HALIA e gestione diretta dell'ID campione da HALIA stesso. Gestione univoca identificazione e antibiogramma per tutti i materiali (incluso emocolture positive)
2 | Semplicità di utilizzo del software che deve essere in grado di raccogliere, archiviare ed analizzare i dati del settore di Microbiologia
4 | Tracciabilità del campione in ogni sua fase di lavorazione sia in sede centrale che periferica (per emocolture)
5 | Possibilità di recepire in automatico commenti precodificati e non, identificazione di germi "alert" e meccanismi di farmacoresistenza con trasferimento automatico in fase di validazione e refertazione sul LIS
7 | Massima semplicità di utilizzo moduli periferici per emocolture, lettura barcode, carico e scarico
8 | Inclusione di eventuali sviluppi necessari per adeguamento driver di interfacciamento di HALIA
Requisiti minimi indispensabili dell'assistenza tecnica e servizio post vendita
A | Supporto tecnico ed organizzativo nelle fasi di impianto e in quelle successive di gestione del sistema
B | Assistenza tecnica periodica programmata, interventi di urgenza con risoluzione entro il giorno successivo a quello di chiamata
C | Corsi di FORMAZIONE per il Personale di Laboratorio
D | Le Ditte devono impegnarsi ad apportare, nel corso della fornitura, l’aggiornamento tecnologico del sistema e dei reagenti e le integrazioni e modifiche che si rendessero necessarie per sopraggiunti cambiamenti per ragioni tecnologiche, adeguando il sistema alle esigenze del Laboratorio ed all’evoluzione dei sistemi diagnostici, consistente anche in frequenza di corsi di aggiornamento interni per tecnici e/o laureati che svolgono attività inerente al tema della fornitura

## Progetto_ASLTO4
PROGETTO DI FATTIBILITA' PER GESTIONE INTEGRATA SISTEMI STRUMENTALI AUTOMATIZZATI PER BATTERIOLOGIA COMPRENSIVI DI GESTIONE EMOCOLTURE, ANTIBIOGRAMMI E IDENTIFICAZIONE PER A.S.L.TO4 .
Requisiti minimi indispensabili del PROGETTO
Si richiede alle Ditte che partecipano alla gara la predisposizione e la presentazione di un progetto che consenta il massimo grado di raggiungimento degli obiettivi analitici e gestionali che il laboratorio della A.S.L.TO4 si propone. Il progetto deve essere congruo dal punto di vista architettonico e strutturale con la realtà esistente ed eventuali vincoli presenti, e con le richieste predisposte dal presente capitolato tecnico, nonchè dimensionato dal punto di vista organizzativo ai flussi e ai carichi di lavoro previsti e indicati nel presente capitolato tecnico. Gli obiettivi di organizzazione che il laboratorio si propone sono i seguenti: a) ottimizzazione del flusso di lavoro b) tracciabilità dei campioni durante le varie fasi del processo c) riduzione del TAT tecnico/analitico d) minimo livello delle attività manuali dell'operatore con conseguente riduzione dei rischi biologici.
L'oggetto della fornitura è rappresentato da sistemi analitici per l'esecuzione di esami microbiologici con tecnologie utili a fornire il massimo grado di accuratezza ed il massimo grado di tempestività ed una corretta refertazione di tutti gli esami e con il valore interpretativo dei sistemi di verifica e controllo ( sistema esperto). Ciascun sistema dovrà essere composto da analizzatori di ultima generazione, gestiti in modo integrato tramite sistema informatico , con software dedicato di area connesso ai sistemi gestionali dei Laboratori ASLTO4 ( DNLab/Noemalife )
Il progetto deve includere nel pacchetto strumentale offerto tutto quanto necessario al funzionamento del sistema, compreso un gruppo di stabilizzazione e continuità per tutti gli analizzatori e per tutti i PC previsti, la fornitura di supporti se trattasi di sistemi da banco e la fornitura di PC, monitor 17/19 pollici, stampanti laser, stampanti di etichette barcode e lettori di barcode. Nel progetto deve inoltre essere previsto tutto il materiale di consumo (toner/cartucce, ricambi ecc.)
Tutta la strumentazione deve essere di nuova generazione
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI INTERFACCIAMENTO DI SETTORE con LIS DI LABORATORIO
1 | Software per la gestione integrata e l'analisi dei dati del Laboratorio di Diagnostica Microbiologica, che consenta di ottimizzare i flussi di lavoro attraverso un'unica piattaforma omogenea e permetta la validazione, la refertazione, le analisi statistico-epidemiologiche ed il monitoraggio dei microrganismi sentinella, collegato in modo bidirezionale con il / i LIS, con accesso anche in contemporanea, dalle attuali 3 sedi : Ivrea -Chivasso -Ciriè
2 | Gestione UNICA e CENTRALIZZATA TIPO MIDDLE-WARE, con interfacciamento bidirezionale con i LIS, in completa automazione dei seguenti SISTEMI STRUMENTALI:
2A | EMOCOLTURE, requisito: identificazione e antibiogramma per i campioni positivi mediante porting ad HALIA e gestione diretta dell'ID campione da HALIA stesso comprensiva di gestione dei punti periferici sempre da HALIA (LABORATORI ASL TO4)
2B | ANTIBIOGRAMMI AUTOMATIZZATI, requisito: Antibiogrammi e identificazione campioni da MALDI-TOF (comprensivo di identificazione emocolture positive) mediante porting ad HALIA e gestione diretta dell'ID campione da HALIA stesso
2C | IDENTIFICAZIONE MEDIANTE MALDI-TOF, requisito: identificazione e antibiogramma per i campioni mediante porting ad HALIA e gestione diretta dell'ID campione da HALIA stesso. Gestione univoca identificazione e antibiogramma per tutti i materiali (incluso emocolture positive)
3 | Il software deve prevedere anche la possibilità di gestire e refertare test diversi da quelli eseguibili sugli strumenti collegati.
4 | Il software deve prevedere semplicità di utilizzo del "data management", in grado di raccogliere, archiviare ed analizzare i dati della Microbiologia.
5 | Il software deve comprendere una gestione attiva delle infezioni ospedaliere e dei meccanismi di resistenza agli antibiotici
6 | Tracciabilità del campione in ogni sua fase di lavorazione sia in sede centrale che periferica (per emocolture)
7 | Possibilità di gestire in automatico commenti precodificati e non, identificazione di germi "alert" e meccanismi di farmacoresistenza con trasferimento automatico in fase di validazione e refertazione al LIS
Assistenza tecnica e servizio post vendita
Requisiti minimi indispensabili
A | Supporto tecnico ed organizzativo nelle fasi di impianto e in quelle successive di gestione del sistema
B | Assistenza tecnica periodica programmata, interventi di urgenza con risoluzione entro il giorno successivo a quello di chiamata
C | Corsi di FORMAZIONE per il Personale di Laboratorio
D | Le Ditte devono impegnarsi ad apportare, nel corso della fornitura, l’aggiornamento tecnologico del sistema e dei reagenti e le integrazioni e modifiche che si rendessero necessarie per sopraggiunti cambiamenti per ragioni tecnologiche, adeguando il sistema alle esigenze del Laboratorio ed all’evoluzione dei sistemi diagnostici, consistente anche in frequenza di corsi di aggiornamento interni per tecnici e/o laureati che svolgono attività inerente al tema della fornitura

## MICOBATTERI_LOTTO3
LOTTO 3 SISTEMA PER LA RICERCA IN COLTURA SU FASE LIQUIDA DI MICOBATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI, COMPRESO SANGUE E PER ESECUZIONE DEL TEST DI SENSIBILITA’ DI PRIMO LIVELLO (ANTIBIOGRAMMA) SU ISOLATI DI Mycobacterium tuberculosis complex (MTB)
Requisiti minimi indispensabili del sistema analitico
1 | Sistema automatico per incubazione e rilevamento di crescita di MTB complex in fase liquida
Rilevamento di crescita con metodo non radiometrico e non invasivo
2 | Utilizzo di terreno di coltura liquido tipo Middlebrook contenente i substrati idonei per lo sviluppo di Micobatteri, corredati di eventuali supplementi di arricchimento
3 | Strumento in grado di leggere e interpretare i saggi di sensibilità di MTB complex ai farmaci antitubercolari di 1° linea, compresi i ceppi a più lento sviluppo (M. africanum)
4 | Modulo di incubazione e rilevamento di crescita di MTB complex per campioni di sangue e altri materiali biologici, con utilizzo di terreno di coltura liquido tipo Middlebrook
4bis | Capacità minma almeno 800 posizioni contemporanee
5 | Manutenzione ordinaria ridotta al minimo indispensabile
6 | Flaconi di terreno liquido in plastica dotati di tappo a vite
7 | Fornitura dei seguenti Reagenti:
a | · Terreni di coltura liquido tipo Middlebrook specifico per colture da materiali biologici e emocolture
c | · Supplemento per inibire la crescita di flora batterica contaminante
d | · Supplemento di crescita per lo sviluppo di Mycobacterium tuberculosis complex
e | · Terreno di coltura solido Lowenstein-Jansen pronto all’uso confezionato in tubi con tappo a vite per eventuali colture in fase solida di conferma
. Farmaci antitubercolari liofilizzati forniti alle opportune concentrazioni secondo le linee guida internazionali per antibiogrammi I° livello con disponibilità di alta e bassa concentrazione (rifampicina, isoniazide, etambutolo, streptomicina e pirazinamide)
f | · Terreno di coltura per antibiogrammi di I° livello ( rifampicina, isoniazide, etambutolo, streptomicina e pirazinamide) e II° livello
8 | Software gestionale compatibile con le esigenze relative all’esecuzione degli esami microbiologici, che sia flessibile e personalizzabile in grado di soddisfare le esigenze di a) Tracciabilità dell’intero percorso diagnostico dei campioni/flaconi, b) query facilmente componibili da parte dell’utilizzatore per ricercare campioni e pazienti, c) database di raccolta dati campioni/pazienti per almeno 5 anni, d) Archiviazione dei dati strumentali relativi ai campioni/flaconi, dati di curve di crescita e letture comprensive degli antibiogrammi e facile consultazione di essi con annessa stampa di report, e) Back up eseguiti giornalmente con procedura automatica e f) dotazione di stampante e lettore barcode
Requisiti minimi indispensabili dell'assistenza tecnica e del servizio post vendita
A | Supporto tecnico ed organizzativo nelle fasi di impianto e in quelle successive di gestione del sistema
B | Assistenza tecnica periodica programmata, interventi di urgenza con risoluzione entro il giorno successivo a quello di chiamata
C | Aggiornamenti delle MIC e dei criteri interpretativi
D | Sostituzione degli strumenti mal funzionanti in caso di non riparabilità entro tre giorni lavorativi, supporto completo, con assunzione di tutti gli oneri aggiuntivi, per l’esecuzione dei test in modalità alternative in caso di blocco dell’intero sistema per più di 4 giorni
E | Le Ditte devono impegnarsi ad apportare, nel corso della fornitura, l’aggiornamento tecnologico del sistema e dei reagenti e le integrazioni e modifiche che si rendessero necessarie per sopraggiunti cambiamenti per ragioni tecnologiche, adeguando il sistema alle esigenze del Laboratorio ed all’evoluzione dei sistemi diagnostici, consistente anche in frequenza di corsi di aggiornamento interni per tecnici e/o laureati che svolgono attività inerente al tema della fornitura
F | La ditta aggiudicataria dovrà assicurare, senza oneri aggiuntivi, la formazione che si renderà necessaria per il personale interessato; i contenuti, le metodologie ed il calendario di svolgimento di questa attività verranno definiti di concerto con il Direttore dell’Unità Operativa destinataria della fornitura.
H | Fornitura di un programma di VEQ per antibiogramma a cadenza mensile (UKNEQAS)
I | Consegna materiale entro 72 ore dal ricevimento ordine
| Fabbisogni e carichi di lavoro | TO2
| Strumentazioni | Numero unità richieste
1 | Modulo centrale di Laboratorio | 1
2 | Modulo emocolture | 1
| Reagenti per: | Numero test/anno
1 | Esame colturale in fase liquida per MICOBATTERI | 2900
2 | Emocolture per MICOBATTERI | 200
3 | Terreni di coltura in fase liquida per Antibiogrammi | 120
4 | Farmaci liofilizzati per Antibiogrammi 1°linea | 100
5 | Terreni di coltura solidi | 50
6 | Supplementi e reagenti accessori proporzionali ai test richiesti | quanto basta
| TOTALE TERRENI DI COLTURA PER MICOBATTERI | 3220
| TOTALE ANTIBIOGRAMMI I°LINEA | 100
| Caratteristiche oggetto di valutazione del sistema analitico | Punteggio
1 | Flaconi di terreno liquido in plastica dotati di tappo a vite | SI= 8 NO=0
2 | Farmaci antitubercolari liofilizzati forniti alle opportune concentrazioni secondo le linee guida internazionali per antibiogrammi I° livello (rifampicina, isoniazide, etambutolo, streptomicina e pirazinamide) | SI= 8 NO=0
3 | Interpretazione automatica dei livelli di sensibilità/resistenza/intermedio da parte dello strumento | SI= 8 NO=0
4 | Disponibilità di concentrazioni alta e critica (low) per le seguenti molecole streptomicina, etambutolo e isoniazide | SI= 8 NO=0
5 | Possibilità di eseguire Antibiogrammi di seconda linea (Fluorochinolonici, aminoglicosidi iniettabili, linezolid, etionamide) con interpretazione automatica e validazione risultati per un carico di lavoro di 25 antibiogrammi/anno | SI= 8 NO=0
| TOTALE | 40

## CARATTER OGGETTO DI VALUTAZIONE
LOTTO 1 CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE | PUNTI
Progetto: automazione, adeguatezza strutturale, operativa e informatica alle esigenze del laboratorio mediante: a) massima automazione, b) ingombro strumentale minimo e minor numero di strumenti, c) collocazione strutturale degli strumenti e spazi liberi di movimento per il personale, d) flussi di lavoro che devono essere semplici, flessibili, rapidi e adeguati ai carichi indicati, e) collegamenti ed intefacce informatiche con LIS (richiesta associazione emocoltura positiva con ID e ATB), f) massimo contenimento rischio biologico, g) manualità minima del personale tecnico | MAX 10 assegnati tramite la comparazione proporzionale delle performaces dichiarate da ciascun concorrente
Flaconi con destinazione d'uso e marcatura CE-IVD anche per liquidi biologici sterili | SI= 10 NO=0
Flaconi dotati di Sensore colorimetrico per rilevazione visiva immediata della positività | SI= 10 NO=0
Flaconi CE-IVD dedicati a controllo di sterilità per derivati piastrinici e emoderivati | SI= 10 NO=0
TOTALE | 40
LOTTO 2 _CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE | Punteggio
Progetto: automazione, adeguatezza strutturale, operativa e informatica alle esigenze del laboratorio mediante : a) massima automazione, b) ingombro strumentale minimo e minor numero di strumenti, c) collocazione strutturale degli strumenti e spazi liberi di movimento per il personale, d) flussi di lavoro che devono essere semplici, flessibili, rapidi e adeguati ai carichi indicati, e) collegamenti ed intefacce informatiche con LIS (richiesta associazione emocoltura positiva con ID e ATB e ID+ATB per altre colture positive), f) massimo contenimento rischio biologico, g) manualità minima del personale tecnico, h) back-up integrato MALDI-TOF+ATB | MAX 15 assegnati tramite la comparazione proporzionale delle performaces dichiarate da ciascun concorrente
MALDI-TOF: Matrici pronte all’uso, munite di barcode | SI= 2 NO=0
MALDI-TOF: Piastrine monouso munite di barcode | SI= 2 NO=0
MALDI-TOF: caricamento contemporaneo di più piastrine nello strumento | SI= 2 NO=0
MALDI-TOF: Assenza di manutenzione di routine da parte del personale di laboratorio | SI= 2 NO=0
Reagenti pronti all'uso per Funghi filamentosi e Micobatteri CE-IVD | SI= 2 NO=0
MASSIMA AUTOMAZIONE, ovvero presenza di tutte le seguenti caratteristiche : automazione trasferimento della sospensione batterica nel pannello, caricamento automatico e multiplo dei pannelli con le sospensioni batteriche, chiusura automatica pannellI. NO aggiunta manuale di reattivi e/o indicatori. | SI= 3 NO=0
ANTIBIOGRAMMI: espulsione automatica dei pannelli dal modulo di incubazione/lettura in contenitore dedicato e incorporato nello strumento | SI= 3 NO=0
FORNITURA DI PANNELLI CONFIGURATI CON CONCENTRAZIONI SPECIFICHE PER POPOLAZIONE PEDIATRICA | SI= 2 NO=0
ANTIBIOGRAMMI AUTOMATIZZATI per FUNGHI con lettura MIC includenti ECHINOCANDINE | SI= 3 NO=0
STREPTOCOCCHI VIRIDANTI Saggio con pannello di antibiotici specifico | SI= 3 NO=0
Assistenza tecnica da remoto nei giorni prefestivi | SI= 1 NO=0
TOTALE | 40
LOTTO 3 CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE | PUNTI
Flaconi di terreno liquido in plastica dotati di tappo a vite | SI= 8 NO=0
Farmaci antitubercolari liofilizzati forniti alle opportune concentrazioni secondo le linee guida internazionali per antibiogrammi I° livello (rifampicina, isoniazide, etambutolo, streptomicina e pirazinamide) | SI= 8 NO=0
Interpretazione automatica dei livelli di sensibilità/resistenza/intermedio da parte dello strumento | SI= 8 NO=0
Disponibilità di concentrazioni alta e critica (low) per le seguenti molecole streptomicina, etambutolo e isoniazide | SI= 8 NO=0
Possibilità di eseguire Antibiogrammi di seconda linea (Fluorochinolonici, aminoglicosidi iniettabili, linezolid, etionamide) con interpretazione automatica e validazione risultati per un carico di lavoro di 25 antibiogrammi/anno | SI= 8 NO=0
TOTALE | 40